Obserwacja wpływu wyładowań elektrostatycznych (ESD) na pracujący układ elektroniczny

Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest obserwacja zachowania układu elektronicznego pracującego w normalnych warunkach poddanego wyładowaniom elektrostatycznym.

UWAGA!
Przed rozpoczęciem badania należy zapoznać sie z treścia normy PN-EN 61000-4-2.
Oznaczenia wykorzystywane w dalszej części instrukcji:
- HCP – Horizontal Coupling Plane – pozioma płaszczyzna sprzęgająca
- VCP – Vertical Coupling Plane – pionowa płaszczyzna sprzęgająca
- GRP – Ground Reference Plane – płaszczyzna ziemi odniesienia
- EUT – Equipment Under Test – urządzenie poddawane testowi

## 1. Zestawienie stanowiska pomiarowego
Stanowisko pomiarowe należy zestawić zgodnie z poniższym rysunkiem, należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie minimalnych odległości między częściami składowymi stanowiska a innym wyposarzeniem laboratorium. Dodatkowe zdjęcia stanowiska załączono na końcu instrukcji.
Rys1. Model stanowiska pomiarowego do przeprowadzania testów ESD.

Rys2. Zdjęcie przestawiające zestawione stanowisko do badań ESD
1. Przekładka izolacyjna
2. HCP
3. VCP
4. Drewniany stół
5. GRP
6. Dwa zestawy rezystorów, 470kΩ+470kΩ - każdy!
Wyciąg z normy dotyczący poprawnego zestawienia stanowiska:
- HCP powinna posiadać rozmiar 1.6m x 0.8m,
- HCP powinna znajdować się na niemetalowym stole,
- HCP powinna znajdować się 80cm ponad GRP,
- HCP musi być podłączona poprzez rezystory 2 x 470kΩ do GRP,
- HCP powinna obejmować EUT (wraz z przewodami) przynajmniej 10cm z każdej ze stron,
- GRP powinna obejmować EUT lub wymiary HCP przynajmniej 50cm z każdej strony,
- GRP powinna być podłączona do systemu uziemienia,
- Stół powinien być oddalony o przynajmniej 80cm od innych struktur i elementów konstrukcyjnych,
- Uziemienie EUT powinno odpowiadać rzeczywistym warunkom pracy – nie łączymy uziemienia do HCP!
- Podczas badania przewód powrotny pistoletu ESD powinien być podłączony do GRP oraz być poprowadzony w odległości przynajmniej 20cm od EUT i innych przewodów,
- Osoba prowadząca badania nie powinna trzymać w dłoniach przewodu powrotnego,
- Pistolet powinien być utrzymywany w pozycji 90° do płaszczyzny punku rozładowania. W przypadku braku takiej możliwości zamieścić stosowną informację w raporcie.

## 2. Pistolet wyładowczy ESD(Kamil)
Opisać budowe, typ wyładowania (konkretny) + końcówka do badania, jak dokonywać nastaw pistoletu, i jak strzelać

3. Płytka z naszym programem, opis programu i zdjęcia (ja to zrobie)

4. JAKIŚ TYTUŁ(Kamil) – podsumowanie testów w tabelce (to co było wysłane do dr Worka)
## 4. Dodatek – zdjęcia setupu stanowiska
RysX. Sposób podpięcia HCP do GRP
RysY. Umiejscowienie stanowiska pomiarowego
RysZ. Umiejscowienie EUT na stanowisku pomiarowym

RysW. Pistolet ESD